## export
序号 | 部门经济分类 | 资产分类 | 项目类型 | 资产用途 | 租用/购置 | 资产名称 | 密级 | 定密时间 | 是否长期 | 保密期限 | 资产数量 | 计量单位 | 单价 | 金额(万元) | 是否新能源轿车 | 排气量 | 设备预期使用频率 | 设备主要规格参数 | 购置设备的必要性 | 是否具备安装设备的环境条件 | 是否具备使用设备的专业人员 | 是否具备维护设备运行的经费和条件 | 地点 | 必要性 | 是否续租 | 定价方式 | 租用平均租金（天/平米/元）/购置房屋单价（平米/元） | 资产审核提示
例 | 31003-专用设备购置 | A02100404-光学式分析仪器 | 基本科研业务费 | 202000-科研 | 购置 | 波长色散-X射线荧光光谱仪 | 0-无 | 2023-08-16 | 否 | 00年00月00天 | 1 | 台 | 1350000 | 135 | 否 |  | 每周使用至少4天以上 | 分析元素范围O（8）～ U（92）； X射线光管最高功率≥4kW ，管压≥60kV，管电流≥150mA。 | 近年我所承担多项黑土地保护与利用科研任务，土壤元素含量测定任务激增。平台现有元素分析类仪器需强酸消解样品，处理过程危险系数高、繁琐且周期长。与之相比，WD-XRF样品制备简单，不依赖易制爆试剂，安全性高，测试周期短，结果稳定可靠等。为此，拟购置1台WD-XRF。主要用于环境样品中无机元素快速定性、定量及无标样定量分析。 | 是 | 是 | 是
例 | 31003-专用设备购置 | A02100401-电化学分析仪器 | 基本科研业务费 | 202000-科研 | 购置 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 0-无 | 2023-08-16 | 否 | 00年00月00天 | 1 | 台 | 1500000 | 150 | 否 |  | 每周使用至少4天以上 | ICP-MS部分：灵敏度≥50 Mcps/ppm（低质量数），≥200 Mcps/ppm（中质量数），≥300 Mcps/ppm（高质量数）；甲基汞, 乙基汞，无机Hg2+联机可完全分离。液相部分：压力范围≥ 30 MPa；梯度精度＜0.2% RSD ；流量准确度± 2 % 。 | 元素及不同形态是土壤环境领域关注的重要指标。目前我所配备1台ICP-MS已使用11年，灵敏度下降2/3，性能不能满足部分测试要求。其未连接液相色谱仪，无法测定元素不同形态含量。为此，拟购置1台HPLC-ICP-MS。主要用于土壤、水、沉积物等复杂样品中微、超痕量元素总量及元素形态定性和定量分析。 | 是 | 是 | 是
注： | 项目类型参照附件1中收入项目，必须标注，批复后按标注执行，包括研究所自主部署项目